血红蛋白分析仪器基本要求

1、 主要检测方向
1. 检测项目：糖化血红蛋白测定

2、 性能参数要求
1.测试速度 ≤5分钟，波长范围400~690nm，电源 100-240VAC50/60Hz，线性：在3.0%~15.0%(9~140mmol/mo1)区间， 线性相关系数r≥0.9900。

2. 准确度：用参考物质作为样本进行检测， 分析仪测定结果的相对偏差应在±8%区间内。

3.稳定性：开机稳定后8b内， 检测同一正常样本结果的相对偏差应不超过±3.0%样本类型。

4.支持HL7传输协议，通过有线网络向LIS系统传输测试结果报告，配备 USB接口、RJ45和COM口。

3、 其他要求
1.检测功能要求：监测血糖值（8-12周）、辅助判断血糖病及病情情控制情况。

2.设备参数符合市场多数厂家，不受单一厂家限制。

