头戴式手术灯性能要求参考

设备基本技术参数基本要求：

一、光学要求：

- 照度：应规定距出光口指定距离处的照度,允差为士20%。

- 光斑直径：应规定距出光口指定距离处的光斑直径,允差为士10%

- 显色指数：出射光的显色指数应≥85。

- 色温：出射光的色温应在3000 K~6 700 K之间。

- 头带调节范围(若适用)：头带调节范围应不小于520mm~640 mm.

- 亮度调节功能：光输出应至少可在最大值的10%至最大值之间调节,并应给出对应最大光强的相对光强比例或强弱变化方向的指示。

二、光辐射安全：

- 用于眼科的医用额戴式照明灯,其光辐射安全应符合ISO 15004-2:2007的要求。

- 用于其他科的医用额戴式照明灯,其光辐射安全应符合GB/T 20145-2006的要求。

三、电气安全：应符合GB9706.1的要求。