头戴式手术灯性能要求参考
设备基本技术参数基本要求：
一、光学要求：
1. 照度：应规定距出光口指定距离处的照度,允差为士20%。
2. 光斑直径：应规定距出光口指定距离处的光斑直径,允差为士10%
3. [bookmark: _GoBack]显色指数：出射光的显色指数应≥85。
4. 色温：出射光的色温应在3000 K~6 700 K之间。
5. 头带调节范围(若适用)：头带调节范围应不小于520mm~640 mm.
6. 亮度调节功能：光输出应至少可在最大值的10%至最大值之间调节,并应给出对应最大光强的相对光强比例或强弱变化方向的指示。
二、光辐射安全：
1. 用于眼科的医用额戴式照明灯,其光辐射安全应符合ISO 15004-2:2007的要求。
2. 用于其他科的医用额戴式照明灯,其光辐射安全应符合GB/T 20145-2006的要求。
三、电气安全：应符合GB9706.1的要求。
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